ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A –Τεχνικές προδιαγραφές – ειδικοί όροι

TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ο ζητούμενος έγχρωμος ηχωοκαρδιογράφος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, το πλέον τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο του κατασκευαστικού οίκου στους ηχωκαρδιογράφους το οποίο να αποδεικνύεται αποκλειστικά με παραπομπή στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου ή με επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. Να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και να περιλαμβάνει απαραίτητα την τελευταία και πλέον πρόσφατη εργοστασιακή αναβάθμιση του κατασκευαστικού οίκου. Να είναι εφοδιασμένος με τρισδιάστατη απεικόνιση της καρδιάς σε πραγματικό χρόνο και να αναβαθμίζεται με τεχνικές και τεχνολογίες που αφορούν την ηχωκαρδιογραφία σε όλο το φάσμα του καρδιαγγειακού συστήματος. Να είναι σχετικά μικρού όγκου και βάρους (να αναφερθεί) για εύκολη μετακίνηση στους χώρους του Νοσοκομείου. |  |  |
| ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ |  |  |
| - Να προσφερθεί η βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα ζητούμενα απαιτούμενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. - Διδιάστατος και Τριδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων της μεγαλύτερης δυνατής απεικονιστικής ποιότητας, και του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων απεικόνισης, με εύρος συχνοτήτων τουλάχιστον από ≤ 1.5 - ≥ 4.0 MHz που να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D και 3D ηχωκαρδιογραφικών εξετάσεων αντίστοιχα. - Τρισδιάστατος διοισοφάγειος ηχοβολέας πολλαπλών επιπέδων, της μεγαλύτερης δυνατής απεικονιστικής ποιότητας, από ≥ 2.0 ΜΗΖ - 8.0 ΜΗΖ που να καλύπτει τις διδιάστατες και τριδιάστατες εφαρμογές και απεικονίσεις πραγματικού χρόνου - Να περιλαμβάνονται προγράμματα / λογισμικά αυτομάτων υπολογισμών (στη βάση της τεχνητής νοημοσύνης – ΑΙ). Yπολογισμοί των όγκων και της λειτουργικότητας των καρδιακών κοιλοτήτων / δομών σε δύο και τρεις διαστάσεις, της συνολικής / τμηματικής παραμόρφωσης μέσω της τεχνικής speckle tracking, της εκτίμησης των κοιλοτήτων / δομών και της μυοκαρδιακής αιμάτωσης με την τεχνική Contrast imaging και της εκτίμησης της στεφανιαίας ροής. - Ψηφιακό stress echo. - Σταθμός εργασίας και ψηφιακό αρχείο ασθενών. |  |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ |  |  |
| Ψηφιακό Διαμορφωτής Δέσμης (Digital Beam former) Να αναγράφεται απαραίτητα ο αριθμός των ψηφιακών καναλιών προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγησή του και να αποδεικνύεται από τα πρωτότυπα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου. | τουλάχιστον 5.000.000 καναλιών επεξεργασίας. Μεγαλύτερος αριθμός είναι επιθυμητός και θα βαθμολογηθεί προσθετικά. |  |
| ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |  |  |
| Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής. | Καρδιαγγειακές εξετάσεις - κατάλληλο για υπερηχογραφική καρδιολογική διερεύνηση ενηλίκων. |  |
| ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ |  |  |
| - Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (1,5 – ≥15 MHz) |  | Nα προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. |
| - SECTOR Phased Array |  | 1,5 – 12 MHz τουλάχιστον. |
| - LINEAR Array |  | 3 – 15 MHz τουλάχιστον. |
| - Tρισδιάστατος διαθωρακικός ηχοβολέας πραγματικού χρόνου τεχνολογίας MATRIX της υψηλότερης απεικονιστικής ποιότητας, με τον μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων απεικόνισης (θα διαδραματίσει βασικό στοιχείο της αξιολόγησης - να αναφερθεί ο αριθμός κρυστάλλων). Ο προσφερόμενος ηχοβολέας να είναι τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων να καλύπτει εύρος συχνοτήτων από 1,5 έως 4,0 MHz τουλάχιστον. Ο ηχοβολέας αυτός να λειτουργεί με όλες τις ζητούμενες μεθόδους διδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης και να καλύπτει όλο το φάσμα των διδιάστατων και τριδιάστατων ηχωκαρδιογραφικών εφαρμογών και απεικονίσεων πραγματικού χρόνου. Να απεικονίζει όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν καρδιακό κύκλο (Full Volume), με δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης της ροής του αίματος σε πραγματικό χρόνο. |  | ΝΑΙ (Να προσφερθεί στην βασική σύνθεση) Να λειτουργεί με τις τεχνικές 2D διδιάστατης και 3D τριδιάστατης απεικόνισης και να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. - Δυο διαστάσεων - Τριών διαστάσεων - Έγχρωμο doppler - Παλμικό doppler - Συνεχές doppler - Ιστικό doppler - Εχρωμο Ιστικό dopler - LVO Contrast Harmonic - Αιμάτωση μυοκαρδίου. |
| - Διδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας τεχνολογίας Matrix η μονού κρυστάλλου. Το εύρος συχνοτήτων να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D ηχωκαρδιογραφικών εξετάσεων με γωνία σάρωσης ≥ 90 ° για την εφαρμογή της τεχνικής παραμόρφωσης του ιστού και του κλάσματος εξώθησης. Να είναι επίσης κατάλληλος για την εκτίμηση της στεφανιαίας ροής |  | 1.5 έως τουλάχιστον 5.0 MHz ΝΑΙ (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση) |
| - Τρισδιάστατος διοισοφάγειος ηχοβολέας πολλαπλών επιπέδων – πραγματικού χρόνου της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας τεχνολογίας MATRIX . Ο ηχοβολέας αυτός να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D και 3D ηχωκαρδιογραφικών εφαρμογών. Να διαθέτει σύστημα απεικόνισης πραγματικού χρόνου δύο διαφορετικών αξόνων / τομών της καρδιάς τρισδιάστατων όγκων από τον ίδιο καρδιακό κύκλο. Να απεικονίζει όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν καρδιακό κύκλο (Full Volume) και στην απεικόνιση με το έγχρωμο Doppler σε πραγματικό χρόνο. |  | ΝΑΙ (Να προσφερθεί στην βασική σύνθεση) 3 – 8 ΜΗz Να λειτουργεί με τις τεχνικές 2D δισδιάστατης και 3D τρισδιάστατης απεικόνισης και να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. - Δυο διαστάσεων - Τριών διαστάσεων - Έγχρωμο doppler - Παλμικό doppler - Συνεχές doppler - Ιστικό doppler - Έγχρωμο Ιστικό dopler - Contrast Harmonic |
| - Pencil probe |  | 2 MHz |
| - Άλλες ηχοβόλες κεφαλές. |  | Να αναφερθούν και να προσφερθούν με ξεχωριστές τιμές όλες οι ηχοβόλες κεφαλές. |
| ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ |  |  |
| Β-Mode |  | NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) |
| M-Mode |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Anatomical M-mode |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Color Doppler |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio |  | NΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler |  | Να ρυθμίζεται και να απεικονίζεται στην οθόνη |
| PW Doppler |  | NΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| PW Doppler HiPRF |  | NΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| CW Doppler |  | NΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Πρόγραμμα μελέτης και απεικόνισης των ροών των στεφανιαίων αγγείων . |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Φασματικό Ιστικό και Έγχρωμο Iστικό Doppler (real time) |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). Εφόσον διατίθεται, να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο το έγχρωμο ιστικό doppler μαζί με το φασματικό ιστικό doppler . |
| Να διαθέτει τεχνική απεικόνισης της 2ης αρμονικής συχνότητας |  | ΝΑΙ να λειτουργεί με όλους τους διαθέσιμους τύπους Sector καθώς και Linear κεφαλών (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-Mode, παλμικού & συνεχούς Doppler (εφόσον διατίθεται), εγχρώμου Doppler). |  | NAI (Να αναφερθούν αναλυτικά όλοι οι συνδυασμοί ) |
| Contrast Harmonic Imaging. Ενσωματωμένη στη βασική μονάδα τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας (Tissue Harmonics) με σκιαγραφικά μέσα η οποία να λειτουργεί με το stress echo. |  | ΝΑΙ (Στην βασική σύνθεση) |
| Να διαθέτει διδιάστατη ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο (real time) δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τομών της καρδιάς στον ίδιο καρδιακό κύκλο λαμβανομένων υπό οποιαδήποτε μεταξύ τους γωνία από 0 έως 350 μοίρες περίπου, επίπεδο και κλίση για μεγιστοποίηση διαγνωστικής ακρίβειας και πληροφοριών και να λειτουργεί με έγχρωμο doppler. |  | ΝΑΙ (Στην βασική σύνθεση) Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα λειτουργίας της τεχνικής σε περισσότερες των δύο τομές |
| Τρισδιάστατη διοισοφάγεια απεικόνιση πραγματικού χρόνου όλου του όγκου της καρδιάς σε 1 (full volume), 2 και 4 καρδιακούς κύκλους, με υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας (volume per sec), με δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης της ροής του αίματος (color 3D) |  | ΝΑΙ (Στην βασική σύνθεση) Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Ρεαλιστική ανατομική 3D απεικόνιση των καρδιακών δομών. |  | ΝΑΙ στην βασική μονάδα και στον σταθμό εργασίας. Η ρεαλιστική απόδοση να γίνεται με ρυθμιζόμενη πηγή φωτός από διάφορες κατευθύνσεις και να γίνει περιγραφή αυτής . |
| Τεχνική Επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και τη βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. |  | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) |
| Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post Processing) |  | NAI (Nα περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα υπολογισμού της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης του καρδιακού μυ από την τρισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής speckle και ανεξάρτητο από το έγχρωμο Doppler. Να εξάγονται ποσοτικά μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις και να υπολογίζει υπό μορφή bulls eye το συνολικό αποτέλεσμα της παραμόρφωσης του καρδιακού μυ. |  | ΝΑΙ (Στην βασική σύνθεση του σταθμού εργασίας, εφόσον διατίθεται) |
| Λογισμικό τεχνικής strain ανεξάρτητο από το έγχρωμο doppler για την ανάλυση του καρδιακού μυ σε επιμήκη άξονα ,κυκλοτερούς διαμήκη άξονα καθώς και την μέθοδο συστροφής torsion. |  | ΝΑΙ , να περιγραφεί αναλυτικά (Στην βασική σύνθεση του σταθμού εργασίας ). |
| Λογισμικό ενσωματωμένο στην βασική συσκευή ποσοτικοποίησης του ιστικού Doppler (TDI/TVI) για τον έλεγχο συγχρονισμού των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, με τεχνικές παραμόρφωσης του ιστού (strain, strain rate και velocity). |  | ΝΑΙ στην βασική σύνθεση να λειτουργεί και κατά την διάρκεια του stress echo. (Να να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση) |
| Ενσωματωμένο πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού του όγκου και του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας από τα δισδιάστατα δεδομένα . |  | NAI (στην βασική σύνθεση) |
| Υψηλό Δυναμικό Εύρος (dynamic range). |  | ≥ 200 db |
| Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) |  | ≥ 2000 f/sec |
| Ενεργές θύρες και ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών |  | ≥ 4 |
| Βάθος σάρωσης |  | ≥ 35 |
| Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης. |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Mονάδα ΗΚΓραφήματος συγχρονισμένου με όλες τις μεθόδους απεικόνισης με δυνατότητα απεικόνισης κυματομορφών αναπνοής. |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) Όλες οι εικόνες που παράγονται από τον υπερηχοκαρδιογράφο να είναι σε απολυτό συγχρονισμό μεταξύ τους σε συνδυασμό με το ΗΚΓ και ειδικότερα στην μέθοδο stress echo . |
| Έγχρωμη Οθόνη τεχνολογίας OLED |  | ≥ 21’’ τουλάχιστον Να περιγραφεί. |
| Έγχρωμη Οθόνη αφής |  | για μέγιστη εργονομία |
| Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης |  | ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) |
| Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης. |  | Δυνατότητα απεικόνισης μονής ή διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς: B-Mode+B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή Power Doppler. |
| Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) |  | ΝΑΙ |
| Ψηφιακό σύστημα Stress Echo ενσωματωμένο στη βασική συσκευή του υπερηχοκαρδιογρά-φου και να λειτουργεί από το χειριστήριο αυτού. Το πρόγραμμα να είναι εύχρηστο και να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του χειριστή. Να περιλαμβάνει πλήρη φαρμακευτικά και πρωτόκολλα άσκησης με δυνατότητα εισαγωγής νέων προγραμμάτων από τους χειριστές. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον αυτοματισμό του συστήματος. Να προβάλλονται επί του μόνιτορ ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, κατά την διάρκεια της εξέτασης πολλαπλές διαφορετικές τομές από μια λήψη (θα αξιολογηθεί). Να λειτουργεί τουλάχιστον σε δέκα (10) στάδια και δέκα (10) διαφορετικές τομές. Το λογισμικό της μεθόδου αυτής να επιτρέπει την ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση επί του monitor, κατά τη διάρκεια stress, της αποθηκευμένης κινούμενης εικόνας εν ηρεμία και της ενεργούς απεικόνισης της ίδιας τομής σε κάθε στάδιο, για τη σύγκριση και την ακρίβεια της τομής, σε απολυτό συγχρονισμό μεταξύ τους με το ΗΚΓ. Οι εικόνες που προέρχονται από το στάδιο ηρεμίας σε σύγκριση με τις εικόνες των σταδίων να συγχρονίζονται ανεξαρτήτων της καρδιακής συχνότητας (heart rate) που επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια των σταδίων. |  | ΝΑΙ (στην βασική σύνθεση ). Να περιγραφεί αναλυτικά ώστε να αξιολογηθεί. Να λειτουργεί και σε συνδυασμό με σκιαγραφικά μέσα. |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της μιτροειδούς βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα ,το οποίο να υπολογίζει τις διαστάσεις και να παρέχει το ανατομικό μοντέλο της μιτροειδούς βαλβίδας με ακρίβεια. |  | NAI (στην βασική σύνθεση του σταθμού εργασίας) |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης του αριστερού κόλπου από τα τρισδιάστατα δεδομένα (αποστάσεις, διαστάσεις κτλ). |  | NAI (στην βασική σύνθεση του σταθμού εργασίας) |
| Να διαθέτει εξειδικευμένο ενσωματωμένο λογισμικό για την τρισδιάστατη μελέτη της δεξιάς κοιλίας από τα τρισδιάστατα δεδομένα (αποστάσεις, διαστάσεις κτλ) . |  | NAI (στην βασική σύνθεση του σταθμού εργασίας) |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της τριγλώχινας βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα, το οποίο να υπολογίζει τις διαστάσεις και να παρέχει το ανατομικό μοντέλο της βαλβίδας με ακρίβεια. |  | NAI (στην βασική σύνθεση του σταθμού εργασίας) |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |
| Μονάδα σκληρού δίσκου |  | ΝΑΙ, ενσωματωμένος, μεγάλης χωρητικότητας (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Οδηγός DVD/CD με δυνατότητα εγγραφής CD και εξαγωγής εικόνων και κινούμενων εικόνων |  | ΝΑΙ ενσωματωμένος (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
| USB/Flash drive |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
| Σύγχρονο σύστημα ψηφιακής αποθήκευσης αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς για τήρηση αρχείου εξετάσεων. Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ |  |  |
| Έγχρωμος εκτυπωτής (εκτύπωση σε Α4 ) |  | ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) |
| Έγχρωμο καταγραφικό |  | ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |  |  |
| Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών |  | ΝΑΙ (Πλήρες - Να περιγραφεί αναλυτικά). |
| Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών |  | ΝΑΙ (Πλήρες – να περιγραφεί αναλυτικά) |
| Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες |  | ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι διαθέσιμες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες) |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ |  | ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |
| Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες |  | Full DICOM (πλήρες DICOM 3.0), μεταφορά πρωτογενών εικόνων 2D και 3D και σε RAW format. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz και να πληροί τις Διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. |  | Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz και να πληροί τις Διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. |
| NAI |  | NAI |
| ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ |  | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ |
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ, στην βασική σύνθεση, ανεξάρτητος ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας εξοπλισμένος με το κατάλληλο hardware (μεγάλης χωρητικότητας σκληρός δίσκος τουλάχιστο 10 ΤΒ και οθόνη τουλάχιστο 23¨) & το πλήρες software (θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η πληρότητα των λογισμικών μετρήσεων / ποσοτικοποιήσεων), προκειμέ-νου μέσω αυτού να επιτυγχάνεται: -η αμφίδρομη επικοινωνία του μέσω LAN με τον υπερηχοκαρδιογράφο για τη διαχείριση φάκελων ασθενών -η επεξεργασία εικόνων και πρωτογενών ακουστικών δεδομένων ηχωκαρδιογρα-φικών εξετάσεων ασθενών. -η διενέργεια αναλύσεων, μετρήσεων και υπολογισμών, όπως ζητούνται από και να αναφερθούν. Ο σταθμός να διαθέτει: -Εξειδικευμένο πρόγραμμα strain ανεξάρτητο από το έγχρωμο doppler για την ανάλυση του σε όλους τους άξονες καθώς και την μέθοδο συστροφής - torsion . -Λογισμικά αυτόματων υπολογισμών της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης από την διδιάστατη απεικόνιση και μέσω της τεχνικής 2D speackle της αριστερής κοιλίας, του αριστερού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας. -Ρεαλιστική ανατομική 3D απεικόνιση των καρδιακών δομών. Λογισμικά για την τρι-διάστατη μελέτη της αριστερής και δεξιάς κοιλίας και του αριστερού κόλπου από τα τριδιάστατα δεδομένα. Λογισμικά αυτόματων ποσοτικοποιήσεων των καρδιακών βαλβίδων από τα τριδιάστατα δεδομένα. |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |
| Χρόνος παράδοσης |  | 30 ημέρες |
| Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας |  | Δύο (2) έτη από την παράδοση του μηχανήματος. |
| Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς) τεχνικούς ΒΙΤ |  | Μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή. Να περιγραφεί προς αξιολόγηση |
| Να δοθούν τα ανάλογα CE mark του μηχανήματος, του ολοκληρωμένου σταθμού εργασίας, των ηχοβόλων κεφαλών καθώς και όλων λογισμικών, επεκτάσεων και αναβαθμίσεων που ζητούνται στην βασική σύνθεση, καθώς και όλων των ανάλογων ζητουμένων αναβαθμίσεων, παρελκομένων και ηχοβόλων κεφαλών που ζητούνται προς επιλογή. Να προσφερθούν προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή όλες οι αναβαθμίσεις και όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος. |  | Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.	Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται :

1. 1.	Ο χρόνος κατασκευής του προσφερομένου.

1. 2.	Ο χρόνος παράδοσης  και ο χρόνος εγκατάστασης .

1. 3.	Κατάλογος Νοσοκομείων στα οποία έχει προμηθεύσει  ο προμηθευτής  τα αιτούμενα  είδη.

2.	Με την παράδοση του είδους  ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στο Νοσοκομείο πλήρη σειρά τευχών εις διπλούν με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική – Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλα τα σχεδιαγράμματα των επί μέρους τμημάτων του είδους .

3.	Ο προμηθευτής μετά την παράδοση του είδους υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν το προσωπικό του Νοσοκομείου στην λειτουργία του .

4.	Με τις προσφορές θα συνυποβληθούν, στο βαθμό που απαιτούνται εκάστοτε από τη φύση του είδους , όλα τα αναγκαία στοιχεία για την διασφάλιση των συνθηκών κανονικής εγκατάστασης των ειδών, σε πλήρη λειτουργία, ως και σχέδια (εφ’ όσον απαιτούνται για το προσφερόμενο είδος)  εις διπλούν για κάθε σειρά με ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», που θα αφορούν και θα αναφέρουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομή και εξοπλισμό των χώρων του κτιρίου, που θα υποδεχθεί την εγκατάσταση του είδους , ως και όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των καθέκαστα επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών, ισχύς, χαρακτηριστικά θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας κ.λ.π.) για παραπέρα μελέτη του χώρου εγκατάστασης, τόσο από άποψη κατασκευής (αντοχή, διαρρύθμιση, είδη υλικών, αποστάσεις κ.λ.π.) όσο και άποψη εγκαταστάσεων, σε συσχετισμό πάντοτε με τις ειδικές απαιτήσεις του είδους  και με τις χρήσεις των γειτονικών χώρων.

5.	Τα γενικά σχέδια, που ενδεχομένως συνυποβληθούν με την προσφορά, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα συμπληρωθούν και θα προσαρμοσθούν στις ανάγκες του είδους, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα και σε συνεργασία με τον προμηθευτή, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, ώστε να διαμορφωθούν τελικά σχέδια εφαρμογής, που θα περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία, στο βαθμό που απαιτούνται από τη φύση του είδους, για όλες τις λειτουργικές ανάγκες προς πλήρη ανάπτυξη της μονάδας, ως και λεπτομερή στοιχεία για την προστασία του χώρου σε σχέση με τις χρήσεις των γειτονικών χώρων, τις αποστάσεις κ.λ.π.

6.	Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του είδους  και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο του οποίου θα διατεθεί.

7.	Η παράδοση – παραλαβή του είδους θα γίνει, μετά την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, από Επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί από το Νοσοκομείο.

8.	Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια είδους πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

9.	Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

10.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του είδους . Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης θα αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά, με προσόντα τυπικά κ.λ.π. ως και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης. Θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην προσφορά, προκειμένου να  αξιολογηθεί, πλήρης κατάλογος παρομοίων ή ιδίων ειδών που  έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε Νοσοκομεία και θα διευκρινισθεί, αν συντηρούνται από το αντίστοιχο συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού ή τη συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις .

11. 	Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο, ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους  για 10 έτη τουλάχιστον. Επίσης υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στο Νοσοκομείο, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις, περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων.

12.	Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, θα ληφθεί υπόψη η συγκριτική τιμή (ΣΤ).

13.		Για την διαμόρφωση της συγκριτικής  τιμής (ΣΤ)  θα ληφθούν υπ’    όψιν:

13. 1.	Η τιμή προσφοράς, όπως διαμορφώνεται για ισοδύναμη και συγκρίσιμη σύνθεση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

13. 2.	Το συνολικό κόστος πλήρους συντήρησης με ανταλλακτικά για μία δεκαετία τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του είδους. Το Νοσοκομείο  κατά την διάρκεια πλήρους συντήρησης με ανταλλακτικά (που περιλαμβάνει προληπτικό – τακτικό – έκτακτο service και παροχή των ανταλλακτικών) δεν θα επιβαρύνεται με κανένα άλλο επιπλέον ποσό πλην αυτού που θα προκύπτει με την προσφορά. Επιπλέον για το συνολικό κόστος πλήρους συντήρησης πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση με ποινή αποκλεισμού του κατασκευαστικού οίκου για το ως άνω οφειλόμενο χρονικό διάστημα.

14.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παραλαβή του,  κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση προσφοράς  εγγύησης καλής λειτουργίας για περίοδο μεγαλύτερη  των (2) ετών, στην έγγραφη βεβαίωση θα αναφέρεται ρητά ότι παρέχεται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του είδους  προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης  εκτός των αναλώσιμων που  εξαιρούνται.

Είναι ευνόητο ότι στην προσφορά θα υπάρχει υποχρεωτικά κατάλογος που θα αναφέρει αναλυτικά και όχι αόριστα όλα τα αναλώσιμα υλικά  του είδους  και τις σημερινές τιμές τους που θα ισχύουν τουλάχιστον για ένα έτος.

15.	Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπευθύνους του Νοσοκομείου και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του είδους .

Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του είδους. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα, άνω των δέκα (10) ημερών ετησίως, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά δέκα (10) ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας για ολόκληρο το είδος .

16.	Κατά την διάρκεια της πλήρους συντήρησης θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15, μόνο που η ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης του είδους  πάνω από τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για όλο το χρόνο, θα ανέρχεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής συντήρησης.

17.	Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας θα υπογραφεί ταυτόχρονα και  σύμβαση πλήρους συντήρησης του είδους.

Για τον λόγο αυτόν (και για να υπολογιστεί το κόστος συντήρησης και κατά συνέπεια η συγκριτική τιμή) ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αναλάβει την πλήρη συντήρηση με ανταλλακτικά (που περιλαμβάνει προληπτικό – τακτικό – έκτακτο service και παροχή των ανταλλακτικών) του είδους , μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παράδοση σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα καθορίσει υποχρεωτικά στην οικονομική του προσφορά και με την έγγραφη δήλωση – εγγύηση του μητρικού ή θυγατρικού οίκου, η οποία και θα κατατεθεί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

18.    Η αμοιβή για την συντήρηση θα καταβάλλεται στο τέλος της εκάστοτε ετήσιας συντήρησης και αφού θα έχουν αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες.

19.	Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική  επιστολή για την καλή  λειτουργία των ειδών  ίσης  με το 2% της συμβατικής αξίας του είδους  χωρίς Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών. Η εγγυητική αυτή θα αντικαθίσταται ετησίως με εγγυητική επιστολή πλήρους συντήρησης που θα είναι ίση με το 5% της εκάστοτε ετήσιας αντίστοιχης αμοιβής συντήρησης.