ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S ME S/N 038356

Πλήρης συντήρηση διετούς κάλυψης η  οποία θα καλύπτει τις προληπτικές συντηρήσεις, τα ανταλλακτικά συντηρήσεων και επισκευής σε περίπτωση βλαβών, όπως επίσης και τις εργασίες ελέγχου, διάγνωσης, συντηρήσεων και επισκευών για 24 μηνη κάλυψη.

- Ε1 - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

Με τη συμπλήρωση 6 μηνών ή 750 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2. και περιλαμβάνει: 05-06898-2-100 ΡΜ1 ΚΙΤ

  - ΡΜ1 kit (Θα περιλαμβάνει ανταλλακτικά ASP για τη συντήρηση επιπέδου 1).

1.2. Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 1 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP) και περιλαμβάνουν

- Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης

- Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού

1 2.3. Καθαρισμό του vaporizer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του Η2Ο2 στο θάλαμο του κλιβάνου)

- Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής αέρα

- Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης

- Αντικατάσταση του φίλτρου κατακράτησης λαδιού της αντλίας κενού

- Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος

- Ε2 - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2

Με τη συμπλήρωση 12 μηνών ή 2 250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2 - Ε2. και περιλαμβάνει: 06-06899-2-100 ΡΜ1 ΚΙΤ + 05-06899-2-200 ΡΜ2 ΚΙΤ

  - ΡΜ1 kit και ΡΜ2 kit (Θα περιλαμβάνουν ανταλλακτικά ASP για τη συντήρηση επιπέδου 2).

  - Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 2 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP  και με ειδικά όργανα του κατασκευαστικού οίκου) και περιλαμβάνουν:

2.2.1. Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης

2.2.2  Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού

2.2.3. Καθαρισμό του vaporizer(εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του Η2Ο2 στο θάλαμο του κλιβάνου)

- Απομάκρυνση του νερού από το  δοχείο· συλλογής του αέρα

- Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης

- Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού

- Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος

- Έλεγχο της σωστής λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης (Baratron Zero Shift Test)

- Αντικατάσταση του καταλυτικού φίλτρου της αντλίας κενού

- Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού

- Αντικατάσταση του ΗΕΡΑ φίλτρου (High Efficiency Particulate Arresting filter)

- Καθαρισμό της πόρτας και του θαλάμου

- Αντικατάσταση του δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου

- Αντικατάσταση των stop στους οδηγούς του ραφιού θαλάμου

- Αντικατάσταση των μονωτικών-αποστατών του ηλεκτροδίου

- Πιστοποίηση του προϊόντος από τον Οίκο (σειρά δοκιμών, ελέγχων και διορθώσεων για τη σωστή λειτουργία του κλιβάνου σύμφωνα με τα πρότυπα της ASP)

3. Διάγνωση και επισκευή βλαβών, καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα ανταλλακτικά

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχου, διάγνωσης και επισκευής βλαβών, καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την αποκατάστασή τους. Δεν θα περιλαμβάνονται βλάβες που προέρχονται από συνθήκες λειτουργίας άλλες από αυτές που ορίζει ο κατασκευαστής (π.χ. θερμοκρασίας, υγρασίας, τάση δικτύου, χρησιμοποίησης μη γνήσιων - ξένων ανταλλακτικών και αναλωσίμων από επέμβαση αναρμόδιου ατόμου στην συσκευή). Επίσης, βλάβες οφειλόμενες σε κακό χειρισμό, φωτιά, σεισμό, κακόβουλη ενέργεια ή άλλο εξωγενή παράγοντα.

Αναβαθμίσεις, διορθωτικές επεμβάσεις, τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που κατά καιρούς εκδίδονται από την εταιρεία και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το νοσοκομείο, όπως επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά. Η συντηρήτρια εταιρία υποχρεούται να διατηρεί αποθέματα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του νοσοκομείου.

Σε κάθε επίσκεψη θα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο του Προμηθευτή η ημερομηνία επίσκεψης, ο σκοπός (αν πρόκειται για προληπτική συντήρηση ή για αποκατάσταση βλάβης), οι ώρες εργασίας και τα σχετικά ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως , αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο πριν την αποχώρηση του συντηρητή από το χώρο επισκευής, και το οποίο Νοσοκομείο  θα δύναται να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις εντός 3 εργασίμων ημερών από τη λήψη του αντιγράφου.

Η συντήρηση και οι επισκευές του μηχανήματος γίνονται από Μηχανικούς της  «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ», ειδικά  εκπαιδευμένους με εμπειρία και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο για το συγκεκριμένο είδος και τύπο μηχανήματος. Απαραίτητη η κατάθεση βεβαιώσεων εκπαίδευσης των Μηχανικών της συντηρήτριας Εταιρείας από τον Κατασκευαστικό Οίκο.

Η συντήρηση  του μηχανήματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου σχετικά με τη συχνότητα, τις ενέργειες και τη διάρκεια. Να αναφερθεί ο αριθμός προγραμματισμένων επισκέψεων συντήρησης που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Η συντηρήτρια θα ανταποκρίνεται σε απεριόριστο αριθμό κλήσεων επανορθωτικής συντήρησης, σε περίπτωση έκτακτων βλαβών που θα συνέβαιναν πέραν από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες  συντήρησης. Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης σε κάθε κλήση δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες.

Ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες ετησίως. Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται για την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή αναβαθμίσεων και την αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε αποδεδειγμένα κακή χρήση. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου ορίου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα παράταση ισχύος της σύμβασης κατά δύο ημέρες ανά ημέρα υπέρβασης.

Οι επισκέψεις προγραμματισμένης και επανορθωτικής συντήρησης θα λαμβάνουν χώρα κατόπιν συνεννόησης εντός του εργασίμου ωραρίου, ήτοι από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από 09.00 έως 17.00, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους.

Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να εγκαθιστά τις ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ που εκδίδει ο κατασκευαστικός οίκος και αφορούν στη βελτιστοποίηση της ασφάλειας ή στη βελτίωση της απόδοσης ή στη βελτίωση του χειρισμού και της συντήρησης, χωρίς επιπλέον χρέωση του Νοσοκομείου.

Το κόστος συντήρησης θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες με ανταλλακτικά πλην των αναλωσίμων. : τα αναλώσιμα θα αναγραφούν στην προσφορά υποχρεωτικά

Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» εταιρεία να διαθέτει και να καταθέσει τη σχετική πιστοποίηση ποιότητας (ISO).

Λόγω της παλαιότητας του μηχανήματος, σε περίπτωση που παρουσιαστεί οριστική αδυναμία επισκευής λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών από τον οίκο, η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ θα ενημερώσει το Νοσοκομείο και η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα θα διακόπτεται η τιμολόγηση για το εναπομένον έως τη λήξη χρονικό διάστημα.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις βλαβών δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ: Α) περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλουμένης από θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις, πλημμύρα κλπ.). Β) Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των Μηχανημάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό. Γ)Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μη εξουσιοδοτημένο από την κατασκευάστρια εταιρία  ή τρίτους, Δ) Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης σε νέους χώρους